附件一：                 设备清单及具体要求

注：1、供应商可以对所有标段报价，也可以对其中某个标段报价，故可产生一个或多个中标商。

2、以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

3、标段一除了总报价外，还要进行分项报价；

4、标段四中设备须具备国家质监部门颁发的在有效期内的证件，如医疗器械注册证等。

标段一：供应室辅助设备

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传递柜 | 用途：用于器物传递 1.全不锈钢,双门通道式传递柜,带玻璃门，带紫外线灯，可观察内部物品。 2.尺寸500(L)*650(W)*550*(H)mm左右 | 5个 |
| 2 | 器械检查打包台 | 用途：用于器械的检查打包 - 全不锈钢，双层，双面使用，带抽屉，底部带一层隔板，带节能照明灯，底部有可固定滑轮。 - 立杆上有电源插座，可安装带光源放大镜。 - 尺寸：2000(L)*1100(W)*1500*(H)mm左右 | 2台 |
| 3 | 污物分类台 | 用途：用于器械的分类与存放。 - 全不锈钢，底部带一层隔板，带抽屉，边角全圆弧过度。 - 底部有可固定滑轮。 - 尺寸：1800(L)*1100(W)*800*(H)mm左右 | 1台 |
| 4 | 清洗水槽 | 用途：用于污染器械的人工清洗。 1.2槽1沥水台1组。 - 冷水热水纯水接口，流量大可自由调节。 - 全不锈钢，鹅颈型水龙头，带门带橱。 - 尺寸：根据现场尺寸定做。 | 2组 |
| 5 | 医用高压喷枪 | 1.用途：用于管腔类物品清洗吹干。 2.手握方便，开关水压气压可控制方便。 3.每套清洗枪配有4个以上喷头。 | 2台 |
| 6 | 小车高压清洗机 | 用途：用于密封下送车及污物回收车清洗消毒。 - 水流出口压力大。 - 带有把手，可手提式移动。 - 可加入消毒剂进行清洗消毒。 | 1台 |
| 7 | 包布检查打包台 | 用途：用于辅料的检查打包 - 不锈钢台面。 - 带检查灯，有前后两个电源开关。 - 底部可固定滑轮。 - 尺寸: 2000(L)*1100(W)*850*(H)mm左右 | 1台 |
| 8 | 双头台式洗眼器 | 用途：用于眼部及面部进行清洗。 - 与清洗水槽配套使用，双头出水，保证清洗效果。 - 喷淋头为软性橡胶，出水呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 - 供水软管为PVC软管。 | 1台 |
| 9 | 多功能台（切割机） | - 全不锈钢，有容器与篮筐。 - 配有切割机，可存放2层纸塑包装袋。 - 底部可固定滑轮。 - 可放置纸塑封口机。 - 尺寸：1200(L)*800(W)*1750*(H)mm左右 | 1台 |

标段二：医用水处理系统

| 序号 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途：用于供应消毒室超声波清洗机、清洗消毒机（喷淋式）和预真空压力蒸汽灭等设备及清洗器械的用水。 1.符合中华人民共和国卫生行业标准WS310.1/2/3-2009，纯化水应符合电导率≤15μs/cm（25℃），单级反处理处水方式。 2.产水量：1000L/H（25℃），水利用率大于70%，脱盐率大于99%。 3.全自动运行控制，自动开停机，主机采用不锈钢保护网，预处理系统具备自动及手动冲洗再生功能，反渗主机具有自动清洗保养自动脉冲功能，具备无水、压力保护等多种安全自锁装置。软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水。 4.控制方式： PLC控制，中文液晶操作，全自动运行，至少有一种应急方案保障正常用水。 5.系统构成：由多介质过滤器，活性炭过滤器，软化器，保安过滤器，RO处理版块，储存装置，及供水板块组成。 6.流程：市政自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化器→保安过滤器→反渗透 （RO）→纯水箱储存→纯水泵→使用点。 7.技术参数：入水口压力0.2Mpa～0.4MPa ，进 水 温 度5～35℃， 设备电源功率4kw AC 380V/50Hz （三相五线制）， 纯水流量≥1.0m3/h ，离子去除率96%～99% 以上，树脂型号001×7， 纯水箱储水量1000 L 。 8.提供安装服务（含所需辅料）。 9.提供操作培训。 | 1台 |

标段三：追溯系统

| 序号 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途：用于消毒供应中心与临床科室物品申领、发放使用、物品处理过程记录、绩效考核、科室物品接收、追溯、监测、管理、自动提醒等等。 1.医院物品消毒灭菌质控跟踪软件1套，要求全院版，包含物品的处理流程以及全部临床科室的申领与接收。 2.配套硬件包含服务器1台，台式计算机4台，有线条码扫描枪2个，无线条码扫描枪2个，标签打印机2台，普通激光打印机1台。 3.符合卫生部2009版消毒供应中心第一部分规范管理中质量管理追溯制度，完善质量控制过程的相关记录，保证供应的物品安全。 4.过程的追溯，全程跟踪记录可复用医疗器械和物品从回收到清洗消毒、打包、灭菌、发放、使用的过程，轻松掌握物品处理过程中的各详细信息，进而实现对物品整个处理过程的回溯。当发现复用无菌物品有质量问题时，可通过追溯功能迅速找到同一批次清洗消毒和灭菌的其他物品，以及这些物品当前所在科室信息，便于物品的召回。 5.现物品申领的电子化，利用信息网络实现消毒供应中心与临床科室、手术室之间的物品申请确认，使得科室间的配合更顺畅。此外，无纸化传递方式可有效降低因纸张传递造成无菌区污染的可能性。 6.能提醒，系统可定期提醒用户即将过期的物品，包括可复用的和一次性物品，减少人工翻找的工作量。实现库房物品库存量的定期监测，一旦低于库存下限即报警提醒。 7.助管理，构建综合管理平台，提供库房管理、工作量管理、人工管理、设备管理、监测管理等功能。 8.据管理的电子化，数据报表的自动生成，将管理人员从繁重的手工统计工作中解脱出来，提高工作质量和效率。 9.据实时监控，设备连接，采集设备相应数据，实时全程监控，避免设备数据出错所导致物品消毒灭菌质量，从而防止感染。 10.安装、调配、培训、软件升级和调整等内容，维修方便。 | 1台 |

标段四：干燥柜

| 序号 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 双开门方式，液晶显示参数，可集中处理大量所需干燥器物，容积大于300L。 - 干燥温度及所需时间适合2009版消毒供应中心规范要求。 - 全电脑控制系统，操作灵活方便，工作安全稳定。 - 整个干燥柜内外采用优质304不锈钢制成，细菌附着率低；加厚隔热夹层；门采用大视窗中空钢化玻璃；采用进口高压风机，风道和强风热风送风循环系统，不影响室内温度；舱内搁架可调节。 - 具有超温保护，过压保护，漏电保护，保证使用安全。 - 干燥柜配备专业接水盘，专用器械物品支架和网架如专用器械网架、麻醉导管支架和湿化瓶搁架。 - 精确的温控系统，温度范围在10-90℃，设定的温度误差控制在1℃以内，保证干燥正确性。 - 外形尺寸小于：长*宽*高，1米*1米*2.2米。 - 提供安装、调配、培训等内容，维修方便。 - 具有国家食品药品监督管理局频布在效期内注册证 | 1台 |

温州医科大学附属口腔医院

2014年12月17日