附件一：                           设备清单及具体要求

| 口内X光牙片机 |  |
| --- | --- |
| 一 | 数量： 1台 |
| 二 | 产品功能特点: - 专为口腔医疗设计，国际化标准要求； - 投标仪器须是该品牌最先进，最高端的最新型号 3、证件齐全有效（“三证”及各种强制安全证件）； 4、参加投标单位，提供该系统所需要的电脑配置材料及说明； 5、参加投标单位，提供该设备维修配件的供应价格 6、该设备是口腔医疗诊断专用设备，能满足口腔各科使用。该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、图象清楚细腻、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级。整机必须是原厂出产产品，非异地组装产品 |
| 三 | 产品技术参数 |
| 1 | 用于拍摄各种口内片，要求体积小，结构简单，操作灵活，重量轻等特点。 |
| 2 | 电源电压220～240伏，（允许的电源电压波动值±10%） |
| 3 | 高频直流恒压球管，工作频率50-200kHz |
| 4 | 焦点：0.4mm |
| 5 | 管电压：60kv～70kv |
| 6 | 球管电流：2～10mA |
| 7 | 总滤过≥2.0mmAI |
| 8 | 焦点与皮肤的距离可达到15cm～30cm, |
| 9 | 曝光时间0.01～3.2秒可调，有数字式曝光参数显示，通过按键快速选择 |
| 10 | 牙片机与传感器整体独立连接，可兼容当前主流数字接收盒或成像板或CCD影像探头 |
| 11 | 具备数字化X线机投照设计的辐射区域限定装置，有效地利用数字化牙片技术 |
| 12 | 可提供多段式精确的曝光时间，图像质量清楚细腻，并对图片进行再加工处理，自动存档 |
| 13 | 牙片机的图像处理软件具备中文操作界面，功能包括测量牙齿长度、观察骨密度、测量角度等 |
| 14 | 牙片机具备故障自检系统，可随时提供故障信息 |
| 15 | 适应环境室温：0℃—40℃；相对湿度：≤85%；每天连续工作时间不少于8小时；电源插头要符合中国的国家标准 |
| 16 | 提供中文《技术资料》和《使用说明书》及专用维修工具 |
| 17 | 供应商负责：免费技术培训，提供设备操作规程 |
| 18 | 安装和调试：签订合同后5日内供货安装调试。制造厂商家或由其指定的代理商应提出设备的安装基础的预备条件。制造厂商或由其指定的代理商的工程师安装、调试。 |
| 19 | 售后服务：保修期二年。提供机器主要配件维修更换价格。 |
| 20 | 其他要求：整机全年因故障停机小于24小时。保修期内严重质量问题，保更换新机器，保修期外严重质量问题根据不同部件，予以局部更换。配件保十五年供应。 |

注：1、以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

温州医科大学附属口腔医院

2015年07月10日