附件一：                           设备清单及具体要求

注：以下各设备参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加投标。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科专用正压系统（空气压缩机） | - 专业用于牙科治疗设备、技工室设备及其他相关设备的动力气源，适用于12台牙科椅位； - 带干燥功能装置； - 两组无油空压泵头，可独立工作； - 输出流量：每台430 L/min以上； - 压缩空气在摄氏5度以上完全无水分； - 具有多重电路保护的电器控制器； - 功率：3.5KW及以上； - 噪音水平：≤74 dB(A)； - 带有进气过滤器，精细细菌过滤器，精度为0.01um； - 储气罐：≥90升； - 整机免费2年质保，终生维修； - 要求进口设备。 | 1套 |
| 2 | 牙科专用负压系统（抽吸机） | - 专业用于牙科治疗设备在治疗时吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能，适用于12台牙科椅位； - 输出流量：每台≥1200 L/min； - 功率：≥1.8KW； - 负压值：0-200mmBar可调； - 噪音值：≤70db； - 可配置两台抽吸机，必须满足同起≥8台； - 整机免费2年质保，终生维修； - 要求进口设备。 | 1套 |

温州医科大学附属口腔医院

2016年2月24日