报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | - 类型：A2型，30%外排，70%循环 - 外部尺寸≤（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； - 内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 - 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/ - 系统排风总量：≥360m³/h - 噪音等级：≤67dB（A） - 照明：≥1000lx - *过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% - 安全性能 - 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 - 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 - 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 - 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率 - 安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa - 报警系统： 12.1 玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； 12.2 过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 12.3 过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； 12.4 气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 13. 连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 13.1 安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 13.2 紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 配置清单 - 主机1台 - 日光灯1盏 - 紫外灯1盏 - 排风过滤器1套 - 送风过滤器1套 | 台 | 1 | 推荐 一山东博科、上海力康、苏净安泰 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 1 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期