报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温振荡器 | - 振荡实验结束，可自动转换为培养箱使用，避免振荡实验结束后更换机器。 - 大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，无氟设计，大屏幕钢化隔热观察窗，即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果。 - 箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。 - 设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。 - 采用微电脑PID控制温度和振荡频率，带有定时功能。 - 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。 - 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。 - 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。 - 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。 - 当振荡培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，振荡培养箱运行故障一目了然。 - 紫外线杀菌灯可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。 - 振荡频率： ≥40～300 rpm - 振幅： 20mm - 控温范围： ≥4～65℃ - 温度波动度： ≤±0.2℃（测试点为37℃） - 温度均匀度： ≤±0.6℃（测试点为37℃） - 定时范围： ≥0～5999min - 输入功率： ≥1300W - 托盘尺寸（mm）： ≥500×350 配置清单： - 主机1台 - 托盘1块 | 台 | 1 | 推荐 一 上海一恒、上海跃进、上海精宏 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温振荡器 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 1 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期